## Definitionen
Bedeutung (B) |  |  |  | Auftreten (A) |  |  | Entdeckung (E)
Maßzahl | Beschreibung | Beispiel |  | Maßzahl | Begriff | Beschreibung | Maßzahl | Begriff | Beschreibung
1-2 | Unwesentlich | Keine Auswirkung |  | 1-2 | Wahrscheinlich | P > 10^-2 | 1-2 | sehr sicher | P > 10^-2
3-4 | Geringfügig | Schwindel & Unwohlsein |  | 3-4 | Gelegentlich | 10^-4 < p ≤ 10^-2 | 3-4 | häufig | 10^-4 < p ≤ 10^-2
5-6 | Ernst | Bewusstlosigkeit |  | 5-6 | Selten | 10^-6 < p ≤ 10^-4 | 5-6 | manchmal | 10^-6 < p ≤ 10^-4
7-8 | Kritisch | Dauerhafte Schädigung |  | 7-8 | Unwahrscheinlich | 10^-8 < p ≤ 10^-6 | 7-8 | selten | 10^-8 < p ≤ 10^-6
9-10 | Katastrophal | Tod |  | 9-10 | Unvorstellbar | p ≤ 10^-8 | 9-10 | unmöglich | p ≤ 10^-8
RPZ | von | bis | Handlungsbedarf | Maßnahmen formulieren und umsetzen
Kein Risiko | 1 | 1 | keiner | keine
Akzeptabel | 2 | 50 | kein zwingender | kann
Mittel | 51 | 100 | Handlungsbedarf | sollte
Hoch | 101 | 1000 | dringender Handlungsbedarf | muss

## FMEA
FMEA | [8 empty] | Produktname |  |  |  | Produkt-Nummer
|  | FEHLER-MÖGLICHKEITS- UND EINFLUSS-ANALYSE | [6 empty] | VitalOverlord® |  |  |  | MM312XXXX
Techn. Änderungsstand
[9 empty] | Erstellt durch: |  |  | Verantwortlich | Datum erstellt | Datum überarbeitet
Fehleranalyse | [5 empty] | Maßnahmenanalyse und Bewertung | [5 empty] | Optimierung, Risikoreduktion
Komponente |  |  | Mögliche Fehler |  |  |  | Derzeitiger Zustand |  |  |  |  | Maßnahmen | Verbesserter Zustand
Lfd.Nr | System-element / Funktion | Beschreibung | Art |  | Ursachen | Folgen | Kontroll-/Entdeckungsmaßnahmen | Bedeutung | (Auftreten) | Entdeckung | RPZ Risikoprioritäts-zahl | Empfohlene Abstell-maßnahmen | Bedeutung | (Auftreten) | Entdeckung | RPZ Risikoprioritäts-zahl
1 | Einstellen der Grenzen (Puls) | Falsche Eingabe | Eingabe falscher Grenzen (keine Zahl) |  | Nicht numerische Werte können nicht verarbeitet werden | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 10 | 1 | 100
2 |  |  | Eingabe falscher Grenzen (unrealistisch hoch) |  | Eingegeben Zahl überschreitet verarbeitbaren Wertebereich | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 10 | 1 | 100
3 |  |  | Eingabe falscher Grenzen (unrealistisch niedrig) |  | Eingegeben Zahl unterschreiten verarbeitbaren Wertebereich | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 10 | 1 | 100
4 |  |  | Eingabe falscher Grenzen (negative Werte) |  | Eingegeben Zahl unterschreiten verarbeitbaren Wertebereich | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 10 | 1 | 100
5 |  |  | Eingabe der Grenzen wurde vergessen und sind noch vom vorherigen Patienten eingestellt |  | Anwenderfehler | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 7 | 9 | 630 | Nach Eingabe neuer Patientendaten müssen Grenzwerte erneut eingegeben werden | 10 | 7 | 1 | 70
6 |  |  | Grenzen werden vertauscht eingegeben |  | Anwenderfehler | Falsche Interpretation des Alarms --> Tod | keine | 10 | 4 | 7 | 280 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 4 | 1 | 40
7 |  | Falsche interpretation der Eingabe (Verarbeitung) | Keine übermittlung der Eingabe |  | Ausgabeparameter werden nicht übermittelt | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
8 |  |  | Eingabe wird falsch übermittelt |  | Bei der Übermittlung werden Grenzwerte verändert | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
9 | Alarmierungsentscheidung (Puls) | Entscheidet nicht | Zu hoher Wert wird nicht erkannt |  | Vergleichswert (Obergrenze) wird nicht gesetzt | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
10 |  |  | Zu niedriger Wert wird nicht erkannt |  | Vergleichswert (Untergrenze) wird nicht gesetzt | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
11 |  | Entscheidet falsch | Falsche Alarmierung |  | Obergrenze und Untergrenze sind durch Softwarevorgänge vertauscht | Falsche Interpretation des Alarms --> Tod | keine | 10 | 10 | 7 | 700 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
12 |  |  | Alarmierung ohne Indikation | Aktueller Wert ist innerhalb der Grenzen wird aber als zu hoch bzw zu niedrig interpretiert | Wert wird als zu hoch bzw zu niedrig interpretiert | Falsche Interpretation des Alarms --> Tod | keine | 10 | 10 | 6 | 600 | Testfunktion bei start | 10 | 10 | 1 | 100
13 | Alarmierung (Puls) | Alarmiert nicht | Unterschreiten der Grenze |  | Methode zur Alarmierung wird nicht aufgerufen | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
14 |  |  | Unterschreiten der Grenze |  | Keine Ausgabe möglich (z.B. defekts Display) | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 6 | 600 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
15 |  |  | Überschreiten einer Grenze |  | Methode zur Alarmierung wird nicht aufgerufen | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
16 |  |  | Überschreiten einer Grenze |  | Keine Ausgabe möglich (z.B. defektes Ausgabeelement) | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 6 | 600 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
17 |  | Alarmiert | Aktueller Wert befindet sich innerhalb der Grenzen |  | Wert wird als zu hoch bzw zu niedrig interpretiert | Falsche Interpretation des Alarms --> Tod | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
18 |  | Alarmiert falsch | Alarmierung erfolgt nur beim ersten Alarmieren |  | Methode ist fehlerhaft | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
19 |  |  | Alarmierung erfolgt zu spät |  | Verarbeitungskette zu langsam | Zu späte Alarmierung --> Zu spätes Erkennen von zu niederem Puls/zu hohem Puls (Tod) | keine | 10 | 5 | 8 | 400 | Watchdog --> erkennt zu langsame Verarbeitung --> Kontrolle und daraus ausgabe einer Fehlermeldung | 10 | 5 | 2 | 100
20 |  |  | Alarmton zu leise |  | Eingetragene Alarmfrequenz zu niedrig | Nicht hören einer Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 6 | 600 | Alarmton Mindestlautstärke vorgeben | 10 | 1 | 6 | 60
21 |  |  | Alarmton zu laut |  | Eingetragene Alarmfrequenz zu hoch | Bleibende Hörschäden | keine | 8 | 7 | 2 | 112 | Maximal Lautstärke vorgeben | 8 | 2 | 2 | 32
22 | Einstellen der Grenzen (SpO2) | Falsche Eingabe | Eingabe falscher Grenzen (keine Zahl) |  | Nicht numerische Werte können nicht verarbeitet werden | Keine Alarmierung --> Übersehen zu zu niedriger Sättigung (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 10 | 1 | 100
23 |  |  | Eingabe falscher Grenzen (unrealistisch hoch) |  | Eingegeben Zahl überschreitet verarbeitbaren Wertebereich | Keine Alarmierung --> Übersehen zu zu niedriger Sättigung (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 10 | 1 | 100
24 |  |  | Eingabe falscher Grenzen (unrealistisch niedrig) |  | Eingegeben Zahl unterschreiten verarbeitbaren Wertebereich | Keine Alarmierung --> Übersehen zu zu niedriger Sättigung (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 10 | 1 | 100
25 |  |  | Eingabe der Grenzen wurde vergessen und sind noch vom vorherigen Patienten eingestellt |  | Anwenderfehler | Keine Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) |  | 10 | 7 | 9 | 630 | Nach Eingabe neuer Patientendaten müssen Grenzwerte erneut eingegeben werden | 10 | 7 | 1 | 70
26 |  |  | Eingabe falscher Grenzen (negative Werte) |  | Eingegeben Zahl unterschreiten verarbeitbaren Wertebereich | Keine Alarmierung --> Übersehen zu zu niedriger Sättigung (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Fehlerausgabe bei falscher Eingabe | 10 | 10 | 1 | 100
27 |  | Falsche Interpretation der Eingabe (Verarbeitung) | Keine übermittlung der Eingabe |  | Ausgabeparameter werden nicht übermittelt | Keine Alarmierung --> Übersehen zu zu niedriger Sättigung (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
28 |  |  | Eingabe wird falsch übermittelt |  | Bei der Übermittlung werden Grenzwerte verändert | Keine Alarmierung --> Übersehen zu zu niedriger Sättigung (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
29 | Alarmierungsentscheidung (SpO2) | Entscheidet nicht | Zu niedriger Wert wird nicht erkannt |  | Vergleichswert (Untergrenze) wird nicht gesetzt | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger Sättigungen (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
30 |  | Entscheidet falsch | Alarmierung ohne Indikation | Aktueller Wert ist innerhalb der Grenzen wird aber als zu hoch bzw zu niedrig interpretiert | Wert wird als zu hoch bzw zu niedrig interpretiert | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger Sättigungen (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
31 |  |  | Eingabe wird falsch übermittelt |  | Bei der Übermittlung werden Grenzwerte verändert | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger Sättigungen (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
32 | Alarmierung (SpO2) | Alarmiert nicht | Unterschreiten der Grenze |  | Methode zur Alarmierung wird nicht aufgerufen | Keine Alarmierung --> Übersehen zu zu niedriger Sättigung (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
33 |  |  | Unterschreiten der Grenze |  | Keine Ausgabe möglich (z.B. defektes Display) | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger Sättigungen (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
34 |  | Alarmiert | Aktueller Wert befindet sich innerhalb der Grenzen |  | Wert wird als zu niedrig interpretiert | Falsche Interpretation des Alarms --> Tod | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
35 |  | Alarmiert falsch | Alarmierung erfolgt nur beim ersten Alarmieren |  | Methode ist fehlerhaft | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger Sättigungen (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Testfunktion bei Start | 10 | 10 | 1 | 100
36 |  |  | Alarmierung erfolgt zu spät |  | Verarbeitungskette zu langsam | Zu späte Alarmierung --> Zu spätes Erkennen von zu niederem Puls/zu hohem Puls (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Watchdog --> erkennt zu langsame Verarbeitung --> Kontrolle und daraus ausgabe einer Fehlermeldung | 10 | 5 | 2 | 100
37 |  |  | Alarmton zu leise |  | Eingetragene Alarmfrquenz zu niedrig | Nicht hören einer Alarmierung --> Übersehen zu hoher/zu niedriger Pulse (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Alarmton Mindestlautstärke vorgeben | 10 | 10 | 1 | 100
38 |  |  | Alarmton zu laut |  | Eingetragene Alarmfrquenz zu hoch | Bleibende Höhrschäden | keine | 8 | 7 | 2 | 112 | Maximal Lautstärke vorgeben | 8 | 2 | 2 | 32
39 | Pausieren des Alarms (allgemein) | Keine Pausierung des Alarms | Keine Pausierung möglich |  | Methode wird zur Pausierung wird nicht aufgerufen | Keine Folge für Patient Anwender oder dritte | keine | 2 | 10 | 8 | 160 | Testfunktion bei Start | 2 | 6 | 8 | 96
40 |  | Falsche Pausierung | Dauer der Pausierung < 5 Minuten |  | Zeiteinstellungen Fehlerhaft | Keine Folge für Patient Anwender oder dritte | keine | 2 | 10 | 8 | 160 | Watchdog/ Bestätigungsmeldung | 2 | 6 | 4 | 48
41 |  |  | Dauer der Pausierung > 5 Minuten |  | Zeiteinstellung fehlerhaft | Erneutes Überschreiten wird nach Ablauf der 5 Minuten nicht erkannt --> Nicht erkennen von zu niedrigen/zu hohen Werten (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Watchdog/Bestätigungsmeldung | 10 | 10 | 1 | 100
42 |  |  | Pausierung bleibt auch nach Neustart bestehen |  | Fehlende Resetfunktion der Pause | Erneutes Überschreiten wird nach Ablauf der 5 Minuten nicht erkannt --> Nicht erkennen von zu niedrigen/zu hohen Werten (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Resetfunktion bei Start | 10 | 3 | 3 | 90
43 |  |  | Pausierung ist dauerhaft |  | Fehlende Resetfunktion der Pause | Erneutes Überschreiten wird nach Ablauf der 5 Minuten nicht erkannt --> Nicht erkennen von zu niedrigen/zu hohen Werten (Tod) | keine | 2 | 10 | 8 | 160 | Watchdog/Bestätigungsmeldung | 2 | 6 | 4 | 48
44 | Abstellen des Alarms | Kein Abstellen des Alarms | Kein Abstellen möglich |  | Methode zum Abstellen wird nicht aufgerufen | Keine Folge für Patient Anwender oder dritte | keine | 2 | 10 | 8 | 160 | Test bei Start | 2 | 6 | 8 | 96
45 |  | Falsches Abstellen des Alarms | Spontanes Abschalten |  | Fehlerhafter Methodenaufruf | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 2 | 10 | 8 | 160 | Test bei Start | 2 | 6 | 8 | 96
46 |  |  | Abstellen des Alarms ist dauerhaft |  | Alarm wird bei Neustart nicht zurückgesetzt | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Resetfunktion bei Start | 10 | 1 | 8 | 80
47 |  |  | Abstellen des Alarms bleibt nach ausschalten bestehen |  | Alarm bleibt bei Neustart ausgestellt | Durch einen Anwenderwechsel kann die Einstellung übersehen werden --> Verpasste Alarmierung (Tod) | keine | 10 | 10 | 9 | 900 | Resetfunktion bei Start | 10 | 1 | 8 | 80
48 | Einstellen der Alarmgrenzen allgemein | Falsches einstellen der Alarmgrenzen | Alarmgrenzen lassen sich nur einmal einstellen |  | Keine erneuter Aufruf der Methode zum setzen des Grenzwerts | Alarmgrenzen werden nicht neu gesetzt --> Grenzen sind falsch, dadurch werden kritische Werte nicht erkannt (Tod) | keine | 10 | 10 | 8 | 800 | Test bei sStart /Watchdog | 10 | 5 | 2 | 100
49 |  |  | Alarmgrenzen bleiben auch nach Neustart eingestellt |  | Keine Funktion zum Reset implementiert | Keine Alarmierung --> Übersehen zu zu niedriger Sättigung (Tod) | keine | 9 | 10 | 8 | 720 | Resetfunktion bei Start | 9 | 1 | 8 | 72
50 | Eingabe der Patientendaten | Falsche Eingabe | Berücksichtigung fehlerhafter Patientendaten |  | Anwenderfehler | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 7 | 9 | 9 | 567 | Erneutes Erscheinen der Patientendaten nach vollständiger Eingabe mit erforderlicher Bestätigung | 7 | 9 | 1 | 63
51 |  | Keine Eingabe bei Patientenwechsel | Berücksichtigung fehlerhafter oder keiner Patientendaten |  | Anwenderfehler | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 7 | 9 | 9 | 567 | Löschen des Zwischenspeichers nach Ausschalten des Geräts mit zwingend erforderlicher Eingabe neuer Patientendaten | 7 | 9 | 1 | 63
52 |  | Richtige Eingabe mit Verarbeitungsfehlern | Fehlerhaftes Überschreiben der neuen Daten |  | Falsch implementierte Methode zum Speichern der aktuellen Patientendaten | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 7 | 10 | 10 | 700 | Löschen des Zwischenspeichers nach Ausschalten des Geräts | 7 | 10 | 1 | 70
53 | Anzeige der Patientendaten auf dem Monitor | Falsche Anzeige | Aufruf falscher Daten |  | Falsch implementierte Methode zum Speichern der aktuellen Patientendaten | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 9 | 10 | 10 | 900 | Erneutes Erscheinen der Patientendaten nach vollständiger Eingabe mit erforderlicher Bestätigung | 9 | 10 | 1 | 90
54 |  |  | Eingabe falscher Daten bei Patientenwechsel |  | Anwenderfehler | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 9 | 9 | 9 | 729 | Erneutes Erscheinen der Patientendaten nach vollständiger Eingabe mit erforderlicher Bestätigung | 9 | 9 | 1 | 81
55 |  | Keine Anzeige | Defekter Monitor |  | Verschleiß oder Gerätedefekt | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 9 | 4 | 3 | 108 | Monitorkontrollleuchte mit Alarm bei Ausfall | 9 | 4 | 2 | 72
56 | Anzeige von Puls und SpO2 auf dem Monitor | Falsche Anzeige | Keine Eingabe von Daten |  | Anwenderfehler | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 10 | 9 | 9 | 810 | Erneutes Erscheinen der eingestellten Grenzwerte nach vollständiger Eingabe mit erforderlicher Bestätigung | 10 | 9 | 1 | 90
57 |  |  | Fehlerhafte Übermittlung |  | Falsche Implementierung der Methode zur Übermittlung von aktuell ermittelten Vitalparametern | Fehlinterpretation einer Alarmierung (Tod) | keine | 10 | 10 | 10 | 1000 | Kommunikationsabfrage nach Start ggf. mit erforderlicher Referenzmessung | 10 | 10 | 1 | 100
58 |  |  | Fehlerhafte Ermittlung der Daten |  | Defekter Sensor | Fehlinterpretation einer Alarmierung (Tod) | keine | 10 | 5 | 9 | 450 | Kontrolleuchte | 10 | 5 | 2 | 100
59 |  |  |  |  | Falsche Platzierung des Sensors | Fehlinterpretation einer Alarmierung (Tod) | keine | 10 | 9 | 9 | 810 | Mitarbeitereinweisung | 10 | 4 | 2 | 80
60 |  |  |  |  | Ungünstige Umwelteinflüsse | Fehlinterpretation einer Alarmierung (Tod) | keine | 10 | 6 | 9 | 540 | Mitarbeitereinweisung | 10 | 6 | 1 | 60
61 |  | Keine Anzeige | Defekter Monitor |  | Verschleiß oder Gerätedefekt | Keine Überwachung der aktuellen Messwerte --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 10 | 4 | 3 | 120 | Monitorkontrollleuchte mit Alarm bei Ausfall | 10 | 4 | 2 | 80
62 |  |  | Keine Übermittlung von Daten möglich |  | Fehlerhafte Verbindung an der Schnittstelle | Keine Überwachung der aktuellen Messwerte --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 10 | 5 | 3 | 150 | Kommunikationsabfrage nach Start | 10 | 5 | 2 | 100
63 |  |  |  |  | Keine ermittelten Daten zur Verfügung | Fehlinterpretation einer Alarmierung (Tod) | keine | 10 | 4 | 7 | 280 | Sensorkontrolle (Kommunikation und Ermittlung von Daten) ab Start | 10 | 4 | 1 | 40
64 | Schnittstelle | Keine Verbindung an der Schnittstelle möglich | Keine Kommunikation |  | Fehlende Plug-Ins | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 9 | 4 | 6 | 216 | Abfrage der Softwareversion mit automatischem Update | 9 | 4 | 1 | 36
65 |  |  |  |  | Unterschiedliche Software-Versionen | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 9 | 3 | 6 | 162 | Abfrage der Softwareversion mit automatischem Update | 9 | 3 | 1 | 27
66 |  |  |  |  | Unterschiedliche Geräteversionen | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 9 | 5 | 6 | 270 | Verwendung unterschiedlicher Schnittstellen zu den jeweils nicht kompatiblen Geräteversionen | 9 | 5 | 1 | 45
67 |  |  |  |  | Fehlerhafter Anschluss des Geräts | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 9 | 6 | 6 | 324 | Mitarbeitereinweisung | 9 | 6 | 2 | 108
68 |  |  |  |  | Software lässt keine Verbindung zu | Keine Alarmierung --> Übersehen zu niedriger/zu hoher Werte (Tod) | keine | 9 | 10 | 8 | 720 | Kommunikationsabfrage ab Start | 9 | 10 | 1 | 90
Note on B61: Jens Röser: Werden die immer gefordert? Ich kenne Geräte die machen das alles ohne… Und auch nur selten wird ein default wert aufgrund der Patientendaten eingefügt.